金属材料抗拉强度Rm测量结果的不确定度评定

- 一、 概 述

- 1.1  目  的

评定金属材料抗拉强度Rm测量结果的不确定度。

- 1.2  检测依据的标准

GB/T228—2002《金属材料 室温拉伸试验方法》。

- 1.3  检测使用的仪器设备

电子拉伸试验机，型号：CMT5205，允差：±1％；

千分尺，型号：0-25mm，允差：±0.01mm；

游标卡尺，型号：0-150mm，允差：±0.02mm。

- 1.4  检测程序

- 金属材料的室温拉伸试验抗拉强度检测时，首先根据试样横截面的种类不同测量厚度、宽度或直径，计算截面积S0；然后用CMT5205电子拉伸机以规定速率施加拉力，直至试样断裂，读取断裂过程中的最大力Fm，使用Rm =Fm/S0计算出抗拉强度(Rm)，在同一试验条件下，试验共进行10次。

- 二、 数学模型

以矩形横截面金属材料试样为例

(1)

式中：Rm—抗拉强度，N/mm2；

Fm—断裂过程中的最大力，N；

S0—金属材料横截面积，mm2；

a—金属材料厚度，mm；

b—金属材料宽度，mm。

注：对于圆形横截面金属材料试样，可按计算，

式中：d—金属材料横截面直径，mm。

关于圆形横截面金属材料试样室温拉伸试验测量不确定的评定，将本章金属材料拉伸断面收缩率测量不确定度评定实例中进行讨论。

- 三、 不确定度来源

金属材料抗拉强度Rm测量结果不确定度来源主要包括：

(1) 厚度测量重复性引入的标准不确定度uA1，采用A类方法评定；

(2) 千分尺误差引入的标准不确定度uB1，采用B类方法评定；

(3) 宽度测量重复性引入的标准不确定度uA2，采用A类方法评定；

(4) 游标卡尺误差引入的标准不确定度uB2，采用B类方法评定；

(5) 最大力测量重复性引入的标准不确定度uA3，采用A类方法评定；

(6) 拉力机示值误差引入的标准不确定度uB3，采用B类方法评定；

(7) 测量结果数据修约引入的标准不确定度uB4，采用B类方法评定。

四、 标准不确定度评定

在同一试验条件下，金属材料抗拉强度Rm检测共进行10次，得到测量列如表1所示：

表1  金属材料抗拉强度Rm检测原始数据

| 样号 | 厚度a（mm） | 宽度b（mm） | 最大力Fm（N） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.03 | 15.12 | 64588 |
| 2 | 7.92 | 15.14 | 64156 |
| 3 | 7.93 | 15.22 | 64383 |
| 4 | 7.89 | 15.08 | 63980 |
| 5 | 8.03 | 15.14 | 64623 |
| 6 | 8.01 | 15.26 | 64667 |
| 7 | 7.95 | 15.10 | 64258 |
| 8 | 7.97 | 15.16 | 64462 |
| 9 | 7.97 | 15.18 | 64577 |
| 10 | 7.94 | 15.04 | 64086 |
| 算术平均值 | 7.964 | 15.144 | 64378 |
| 单次实验标准差 | sa=0.04742 | sb= 0.06518 | sF=245.3297 |

表1中单次实验标准差使用贝塞尔公式计算：

金属材料抗拉强度Rm由算术平均值根据式(1)计算给出：

N/mm2

4.1 厚度测量重复性引入的标准不确定度uA1

根据表1中厚度检测的单次实验标准差计算结果得到，厚度测量重复性引入的相对标准不确定度

uA1==0.0150mm

4.2千分尺误差引入的标准不确定度uB1

千分尺经上级计量部门检定合格，检定证书给出允差为±0.01mm，区间内服从均匀分布，包含因子kB1=，区间半宽aB1=0.01mm，则标准不确定度

uB1= aB1/kB1=0.01/3=0.0058mm

4.3宽度测量重复性引入的标准不确定度uA2

根据表1中宽度检测的单次实验标准差计算结果得到，厚度测量重复性引入的相对标准不确定度

uA2==0.0206mm

4.4游标卡尺误差引入的标准不确定度uB2

游标卡尺经上级计量部门检定合格，检定证书给出允差为±0.02mm，区间内服从均匀分布，包含因子kB2=，区间半宽aB2=0.02mm，则标准不确定度

uB2= aB2/kB2=0.02/3=0.0116mm

4.5最大力测量重复性的不重复引入的标准不确定度uA3

根据表1中最大力检测的单次实验标准差计算结果得到，厚度测量重复性引入的相对标准不确定度

uA3==77.58N

4.6拉力机示值误差引入的标准不确定度uB3

拉力机经上级计量部门检定合格，检定证书给出允差为±1%，区间内服从均匀分布，包含因子kB3=，区间半宽aB3=1%，则标准不确定度

uB3= aB3/kB3=0.01/3=0.0058

4.7测量结果数据修约引入的标准不确定度uB4

根据GB/T228—2002《金属材料 室温拉伸试验方法》中规定，对于本例中金属材料抗拉强度Rm= N/mm2时，Rm修约到5N/mm2，区间内服从均匀分布，包含因子kB4=，区间半宽aB4=5/2=2.5N/mm2，则标准不确定度

uB4= aB4/kB4=2.5/3=1.4434N/mm2

列表给出不确定度汇总如下：

表2   金属材料抗拉强度Rm测量不确定度汇总表

| 序号 i | 标 准 不 确 定 度 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不确定度来源 | 类型 | 分 布 | 包含因子 (ki) | 符 号 | 数值 |
| 1 | 厚度测量重复性 | A | 正态 | 1 | uA1 | 0.0150mm |
| 2 | 千分尺误差 | B | 均匀 |  | uB1 | 0.0058mm |
| 3 | 宽度测量重复性 | A | 正态 | 1 | uA2 | 0.0206mm |
| 4 | 游标卡尺误差 | B | 均匀 |  | uB2 | 0.0116mm |
| 5 | 最大力测量重复性 | A | 正态 | 1 | uA3 | 77.58N |
| 6 | 拉力机示值误差 | B | 均匀 |  | uB3 | 0.0058 |
| 7 | 数值修约 | B | 均匀 |  | uB4 | 1.4434N/mm2 |
| 8 | 合成不确定度 |  |  |  | uc | 0.0072 |
| 9 | 相对扩展不确定度U＝2uc；k= 2 |  |  |  |  |  |

- 五、 合成标准不确定度评定

对于直接测量，由于各输入量直接互不相关且数学模型中均为乘除关系，所以采用简化方法进行合成合成，如式(2)所示：

(2)

式中： pi—各输入量的幂指数；

—各输入量的相对标准不确定度。

将式(1)改写为，式中，frep是数值修约因素的修正因子，由于各输入量的幂指数绝对值均为1，则金属材料抗拉强度Rm测量结果的合成不确定度：

六、 扩展不确定度评定

取包含因子k=2，金属材料抗拉强度测量结果Rm的测量不确定度：

N/mm2

- 七、 报告检测结果和扩展不确定度

金属材料抗拉强度测量结果Rm为535 N/mm2，其扩展不确定度为：；k=2。